NAZIV PREDMETA NABAVE: MEMBRANSKI PLINOMJERI G-10 I VEĆI

Bitna napomena

Stavke  u  tehničkoj specifikaciji u tablicama 1), 2) i 3. dokazuju se zadnjim izdanjem važeće tehničke dokumentacije koja treba sadržavati certifikate, sklopne crteže, kataloge ili prospektne materijale u preslici originala i u prijevodu na hrvatskom jeziku, s poveznicom na službenu mrežnu stranicu (web-stranicu - adresu navesti u tablicama 1), 2) i 3) - tehnička specifikacija) proizvođača na kojoj su vidljive tehničke specifikacije za proizvod koji se nudi te iz kojih je vidljivo da ponuđeni proizvod zadovoljava sve uvjete određene u tehničkoj specifikaciji.

Ponuditelj uz važeću tehničku dokumentaciju proizvođača (certifikat, sklopni crtež, katalog, prospekt ili drugi važeći dokumenti u preslici originala i u prijevodu na hrvatski jezik) dostavlja i popunjenu tablicu 1), 2) i 3) s obveznom naznakom rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije, također potrebno je da se i označe tražene stavke iz tablice 1), 2) i 3) tehničke specifikacije u tehničkoj dokumentaciji, a čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev Naručitelja.

Naručitelj će provjeriti da li dostavljeni uzorak membranskog plinomjera zadovoljava sve tražene uvjete određene tehničkom specifikacijom, u slučaju da dostavljeni uzorak ne zadovoljava sve uvjete propisane u tehničkim specifikacijama u tablicama 1), 2) i 3) (od stavke 1. do stavke 15.) Naručitelja i nije u skladu s dostavljenom tehničkom dokumentacijom Ponuditelja za membranske plinomjere G-10 i veće, smatrat će se da ponuda ne zadovoljava propisane uvjete natječaja te će ponuda biti odbijena.

NAPOMENA

Podloga za izradu tehničke specifikacije za membranske plinomjere G-10 i veće nalazi se u Tehničkim uputama GPZ - U 614/2024 Mjerna i regulacijska tehnika u Prilogu 1. Tehničke specifikacije membranskih plinomjera.

Tehničke upute GPZ - U 614/2024 Mjerna i regulacijska tehnika su dostupne na mrežnim stranicama GPZ-a.

Tablica 1) Tehnička specifikacija za plinomjer membranski G-10, DN 40 - navojni, vatrootporni, Ex izvedba

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer membranski G-10, DN 40 - navojni, vatrootporni, Ex izvedba ZADOVOLJAVA tražene uvjete (DA / NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plinomjer membranski G-10, DN 40 - navojni, vatrootporni, Ex izvedba | / | / |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 1359, (pmax = 0,1 bar HTB) |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje: plinomjer pripremljen za ugradnju reed-kontakta (niskofrekventni davač impulsa, 1 imp. = 0.1 m3) |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1,5; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Najmanji protok: Qmin = 0,1 m3/h |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 16 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 0,5 bar |  |  |
|  | Temperatura primjene: T = od -10 ºC do +40 ºC, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Dvocijevna izvedba: razmak između priključaka A = 280 mm |  |  |
|  | Priključci: nazivni priključci DN 40, navojni prema DIN 3376-1 (navojni spojevi odgovaraju HRN EN ISO 228-1) |  |  |
|  | Pripadajuće holender matice, prema HRN EN ISO 228-1 |  |  |
|  | Pripadajuće spojnice (štucne) navojne, prema HRN EN ISO 228-1 |  |  |
|  | Brojčanik: plinomjer izveden sa brojčanikom prema internoj specifikaciji koja odgovara tehničkim pravilima PTB-29 |  |  |
|  | Prijenos gibanja: putem magnetske spojke prema HRN EN 1359 |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G 260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru) u godini isporuke na skladište GPZ: a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda sa EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |

Tablica 2) Tehnička specifikacija za plinomjer membranski G-16, DN 40 - navojni,   vatrootporni, Ex izvedba

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer membranski G-16, DN 40 - navojni, vatrootporni, Ex izvedba ZADOVOLJAVA tražene uvjete (DA / NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plinomjer membranski G-16, DN 40 - navojni, vatrootporni, Ex izvedba | / | / |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 1359, (pmax = 0,1 bar HTB) |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje: plinomjer pripremljen za ugradnju reed-kontakta (niskofrekventni davač impulsa, 1 imp. = 0.1 m3) |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1,5; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Najmanji protok: Qmin = 0,16 m3/h |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 25 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 0,5 bar |  |  |
|  | Temperatura primjene: T = od -10 ºC do +40 ºC, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Dvocijevna izvedba: razmak između priključaka A = 280 mm |  |  |
|  | Priključci: nazivni priključci DN 40, navojni prema DIN 3376-1 (navojni spojevi odgovaraju HRN EN ISO 228-1) |  |  |
|  | Pripadajuće holender matice, prema HRN EN ISO 228-1 |  |  |
|  | Pripadajuće spojnice (štucne) navojne, prema HRN EN ISO 228-1 |  |  |
|  | Brojčanik: plinomjer izveden sa brojčanikom prema internoj specifikaciji koja odgovara tehničkim pravilima PTB-29 |  |  |
|  | Prijenos gibanja: putem magnetske spojke prema HRN EN 1359 |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G 260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru) u godini isporuke na skladište GPZ: a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda sa EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |

Tablica 3) Tehnička specifikacija za plinomjer membranski G-25, DN 50 - navojni,   vatrootporni, Ex izvedba

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Plinomjer membranski G-25, DN 50 - navojni, vatrootporni, Ex izvedba ZADOVOLJAVA tražene uvjete (DA / NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plinomjer membranski G-25, DN 50 - navojni, vatrootporni, Ex izvedba | / | / |
|  | Kućište: vatrootporna izvedba prema zahtjevima iz HRN EN 1359, (pmax = 0,1 bar HTB) |  |  |
|  | Daljinsko očitavanje: plinomjer pripremljen za ugradnju reed-kontakta (niskofrekventni davač impulsa, 1 imp. = 0.1 m3) |  |  |
|  | Razred (klasa) točnosti: 1,5; prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016, dodatak IV) |  |  |
|  | Najmanji protok: Qmin = 0,25 m3/h |  |  |
|  | Najveći protok: Qmax = 40 m3/h |  |  |
|  | Najveći dopušteni tlak: pmax = 0,5 bar |  |  |
|  | Temperatura primjene: T = od -10 ºC do +40 ºC, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Dvocijevna izvedba: razmak između priključaka A = 335 mm |  |  |
|  | Priključci: nazivni priključci DN 50, navojni prema DIN 3376-1 (navojni spojevi odgovaraju HRN EN ISO 228-1) |  |  |
|  | Pripadajuće holender matice, prema HRN EN ISO 228-1 |  |  |
|  | Pripadajuće spojnice (štucne) navojne, prema HRN EN ISO 228-1 |  |  |
|  | Brojčanik: plinomjer izveden sa brojčanikom prema internoj specifikaciji koja odgovara tehničkim pravilima PTB-29 |  |  |
|  | Prijenos gibanja: putem magnetske spojke prema HRN EN 1359 |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G 260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na plinomjeru) u godini isporuke na skladište GPZ: a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda sa EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |

Napomena:

Napisati poveznicu na službenu mrežnu stranicu (web- stranica – adresa)

_____________________________

(obavezno upisati)