NAZIV PREDMETA NABAVE: KOREKTORI OBUJMA PLINA

Korektori obujma plina nabavljaju se za zamjenu postojećih korektora obujma plina tip „Corus PTZ“  ugrađenih na distribucijskom sustavu GPZ-a.

Tablica 1) Tehnička specifikacija za elektronički korektor obujma plina 0,9 - 10 bar komplet sa spojnim priborom i pripadajućim konektorima

| RED. BR. | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Elektronički korektor obujma plina 0,9 - 10 bar, zadovoljava tražene uvjete (DA / NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, sklopnih crteža i prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Elektronički korektor obujma plina 0,9 - 10 bar, tip „Corus PTZ“ |  |  |
|  | Elektronički korektor komplet sa spojnim priborom: troputna slavina s lećom i maticom, čahura za temperaturni osjetnik sa kolčakom ½“, spojnica za točku mjerenja tlaka PM s navojem NPT ¼“ (1 kom., za rotacijski plinomjer) i G ¼“ (1 kom., za turbinski plinomjer) za spajanje na troputnu slavinu, spojnica s brtvenim prstenom između troputne slavine i tlačnog osjetnika korektora. Uz svaki korektor obujma plina potrebno je dostaviti i nosač korektora obujma plina sa spojnim priborom za montažu korektora obujma plina na rotacijski i turbinski plinomjer. Nosač mora omogućiti montažu korektora na turbinski ili rotacijski plinomjer u različitim instalacijskim položajima (mogućnost zakretanja 360º) nakon montaže plinomjera. |  |  |
|  | Tlačno područje: od 0,9 bar do 10 bar apsolutnog tlaka, vanjski osjetnik tlaka, spajanje osjetnika tlaka preko troputne slavine sa spojnicama, vanjski osjetnik tlaka na crijevu duljine min. 2,5 m |  |  |
|  | Osjetnik temperature - PT 1000 osjetnik, klasa točnosti A prema HRN EN 60751, kućište od nehrđajućeg čelika, dužina kabela 2,5 m, čahura (košuljica) za temperaturnu sondu |  |  |
|  | Temperatura primjene: T = -25 ºC do +55 ºC, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Najveća dopuštena pogreška: ± 0,5 %, prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) |  |  |
|  | Korekcija nekorigiranog protoka s plinomjera aktivnim ulazom tlaka i temperature |  |  |
|  | Kabel s konektorom za prijenos NF impulsa s mjerača i kabel koji povezuje temperaturnu sondu sa korektorom |  |  |
|  | Podešavanje osjetnika tlaka: primjenom polinomalne aproksimacije |  |  |
|  | Baterijsko napajanje litijevom baterijom uključujući sve tražene zaštite za unutarnju sigurnost, radni vijek baterije minimalno 5 godina, mogućnost mijenjanja baterije u opasnim područjima (Ex zaštita) bez prekida normalnog rada uređaja |  |  |
|  | Klasa zaštite: IP 66 (pogodno za vanjsku ugradnju) |  |  |
|  | Atex odobrenje za ugradnju u zonu opasnosti II 1G Ex ia IIB T4 Ga prema direktivi 2014/34/EU - ATEX |  |  |
|  | Zaslon - displej s opisom vrijednosti i pokazom svih parametara podešavanja i arhiviranih podataka |  |  |
|  | Mogućnost programiranja ulaznih impulsa s plinomjera, programirana veličina ulaznog impulsa 0,01; 0,1; 1; 10; 100, max. frekvencija 2 Hz |  |  |
|  | 3 ulaza za spajanje: a) LF impuls b) signal tlaka c) signal temperature |  |  |
|  | Digitalni izlazi, slobodno programirajući s mogućnošću zaštite i 1 analogni izlaz: a) impuls nekorigiranog obujma b) impuls korigiranog obujma c) signal pokazivanja kvara |  |  |
|  | Mogućnost prikaza na displeju i daljinskog prijenosa podataka i alarma (metrološki podaci (tlak, temperatura, alarm protoka, alarm baterije, alarm faktora korekcije) |  |  |
|  | Stlačivost (koeficijent), faktor stlačivosti prema standardu S-GERG 88 i AGA 8 |  |  |
|  | Komunikacijsko sučelje: a) optičko sučelje sa kabelom i serijskim priključkom b) serijska veza RS 232 |  |  |
|  | Komunikacijski protokol prema HRN EN 62056-21 |  |  |
|  | Radni medij: Prirodni plinovi prema DVGW G 260 i HRN EN 437 |  |  |
|  | Ovjeren prema MID direktivi EU (podaci o ovjeri nalaze se na korektoru) u godini isporuke na skladište GPZ: a) prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) b) u skladu s Izjavom o sukladnosti proizvoda sa EU - direktivom 2014/32/EU (MID) |  |  |

Napomena:

Napisati poveznicu na službenu mrežnu stranicu (web - stranica - adresa)

_____________________________

(obavezno upisati)

Za Ponuditelja:

______________

(žig i potpis)